| Αρ. Φακ. 13.25.05.2013.21 |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ. 22809119 |  |

18 Απριλίου 2013

Συμπληρωματικό Έγγραφο 1

Aρ. Προσφοράς 13.25.05.2013.21

Θέμα: Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Φασματοφωτομέτρου Μάζας

με Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα Αργού (ICP-MS)

Αναφερόμαστε στην πιο πάνω προσφορά και σας ενημερώνουμε για τις πιο κάτω τροποποιήσεις όσον αφορά τους Όρους της Προσφοράς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Όροι Προσφοράς

Η προθεσμία υποβολής της προσφοράς παρατείνεται μέχρι τις 24/5/13 και κατά συνέπεια μετατίθενται

όλες οι ημερομηνίες. Φαίνονται στο επισυναπτόμενο – Βασικά Στοιχεία Διαγωνισμού.

Παράρτημα 2 – Παράρτημα των Οδηγιών Προς Οικονομικούς Φορείς.

Παραμένει ως έχει.

----	Τροποποιούνται τα πιο κάτω όπου και επισυνάπτονται:

Βασικά Στοιχεία Διαγωνισμού

Παράρτημα 1 – Παράρτημα Προσφοράς

και Παράρτημα 4 – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

τροποποιείται ως ακολούθως:

Παράρτημα 4 – Υπόδειγμα Δέσμευσης Μη Απόσυρσης της Προσφοράς

Παράρτημα 18 – Εκπαίδευση

Το i) Λειτουργίας, εγκατάστασης, Διορθωτικής συντήρησης, Επίλυσης προβλημάτων, Ρυθμίσεων: Τεχνικοί (ΗΜΥ) ………………………………………… Δύο (2) άτομα.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης δεν θα είναι λιγότερη από τριάντα (20) ώρες πριν την παραλαβή.

…/2

-2-

Τροποποιείται ως ακολούθως:

- Λειτουργίας, εγκατάστασης, Διορθωτικής συντήρησης, Επίλυσης προβλημάτων, Ρυθμίσεων: Τεχνικοί (ΗΜΥ) ………………………………………… Δύο (2) άτομα.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης δεν θα είναι λιγότερη από είκοσι (20) ώρες πριν την παραλαβή.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Το σημείο 1.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών παραμένει ως έχει.

Το σημείο 2.1 «Να διαθέτει κυκλωνικό (cyclonic) θάλαμο ψεκασμού (spray chamber)»,

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

2.1 Nα διαθέτει κυκλωνικό (cyclonic) ή Scott type διπλού περάσματος θάλαμο ψεκασμού (spray chamber).

Το σημείο 3.1 «Να διαθέτει γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων (RF) στερεάς κατάστασης, συχνότητας περίπου 27MHz, πλήρως ελεγχόμενη από τον Η/Υ».

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

3.1 «Να διαθέτει γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων (RF) στερεάς κατάστασης, συχνότητας 27MHz ή 40MHz, πλήρως ελεγχόμενη από τον Η/Υ».

Το σημείο 3.3 των Tεχνικών Προδιαγραφών παραμένει όπως έχει.

Το σημείο 3.4 «Κατάλληλο σύστημα ψύξης ελεγχόμενο από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή Η/Υ».

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

3.4 Κατάλληλο σύστημα ψύξης ελεγχόμενο από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή με έλεγχο από τον Η/Υ της σωστής κυκλοφορίας και θερμοκρασίας του νερού ψύξης.

Το σημείο 4.3 των τεχνικών προδιαγραφών παραμένει ως έχει.

Το σημείο 6.1 «Το σύστημα εστίασης ιόντων να αποτελείται από ηλεκτροστατικά ελάσματα – “φακοί” το οποίο με εφαρμογή δυναμικού να επιτρέπει τη μέγιστη απομάκρυνση φωτονίων και ουδέτερα φορτισμένων σωματιδίων με τον μικρότερο θόρυβο υποβάθρου.

Να δηλωθεί το υπόβαθρο του συστήματος».

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

6.1 Το σύστημα εστίασης ιόντων να αποτελείται από ηλεκτροστατικά ελάσματα (Ion Deflector) ή φακούς το οποίο με την εφαρμογή δυναμικού να επιτρέπει τη μέγιστη απομάκρυνση φωτονίων και ουδέτερα φορτισμένων σωματιδίων με τον μικρότερο θόρυβο υποβάθρου.

Να δηλωθεί το υπόβαθρο του συστήματος.

.../3

-3-

Το σημείο 6.2 «Να απαιτείται η ελάχιστη δυνατή συντήρηση στο σύστημα φακών και να μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα».

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

6.2 Να απαιτείται η ελάχιστη δυνατή συντήρηση στο σύστημα ηλεκτροστατικής εστίασης ιόντων και να μπορεί να πραγματοποιείται εύκολα.

Το σημείο 6.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών παραμένει ως έχει.

Το σημείο 6.4 «Nα μην χρειάζονται αναλώσιμα ούτε συντήρηση της κυψελίδας».

Nα τροποποιηθεί ως ακολούθως:

6.4 Να μην χρειάζονται αναλώσιμα ούτε συντήρηση της κυψελίδας ή εάν χρειάζονται να δοθεί το κόστος συντήρησης και αναλωσίμων ανά έτος.

Το σημείο 7.2 «Να καλύπτεται η περιοχή μαζών τουλάχιστον από 4 έως 285 amu.

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

7.2 Να καλύπτεται η περιοχή μαζών τουλάχιστον από 4 έως 260 amu.

To σημείο 7.5 «Όρια ανίχνευσης (ppt).

Be (9) < 0.5,    In (115)  < 0.1,    Bi (209) < 0.1

και να αποδειχθούν στην παράδοση»

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

7.5 Όρια ανίχνευσης (ppt).

Be (9) < 0.7,    In (115)  < 0.2,    Bi (209) < 0.7

και να αποδειχθούν στην παράδοση.

To σημείο 9.3 «Το όλο σύστημα να εξασφαλίζει λειτουργία σύμφωνη με τις αρχές του GLP και να είναι εντάξιμο σε σύστημα ποιότητας ISO 9001:2000»

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

9.3 Το όλο σύστημα να εξασφαλίζει λειτουργία σύμφωνη με τις αρχές του GLP και να είναι εντάξιμο σε σύστημα ποιότητας ISO 9001:2008.

Το σημείο 10.1 «Να διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη τουλάχιστον 240 θέσεων με τις αντίστοιχες βάσεις στήριξης δειγμάτων (sample racks) για φιαλίδια δειγματοληψίας τουλάχιστον 14 ml και 30 ml».

.../4

-4-

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

10.1 Να διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη τουλάχιστον 240 θέσεων με τις αντίστοιχες βάσεις στήριξης δειγμάτων (sample racks) για φιαλίδια δειγματοληψίας τουλάχιστον 14 – 15 ml για δείγματα και 30 – 50ml για πρότυπες ουσίες.

Το σημείο 10.2 «Ο αυτόματος δειγματολήπτης να διαθέτει το κατάλληλο κάλυμμα».

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

10.2 Ο αυτόματος δειγματολήπτης να διαθέτει το κατάλληλο κάλυμμα που να προστατεύει τα δείγματα από τις επιμολύνσεις του εργαστηρίου.

Το σημείο 10.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών παραμένει ως έχει.

Το σημείο 10.4 «Να συνοδεύεται από 2000 φιαλίδια δειγματοληψίας των 14 ml και 500 φιαλίδια δειγματοληψίας των 30 ml με τα πώματα τους».

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

10.4 Να συνοδεύεται από 2000 φιαλίδια δειγματοληψίας των 14 – 15ml (για τα δείγματα) και 500 φιαλίδια δειγματοληψίας των 30 - 50 ml (για τις πρότυπες ουσίες) με τα πώματα τους.

Το σημείο 11.2 «Κατάλληλο σύστημα Απαγωγού».

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

11.2 Κατάλληλο σύστημα Απαγωγού που να διαθέτει δικό του Fan (ανεμιστήρας) και να εξασφαλίζει τη ροή που απαιτεί το μηχάνημα. Η έξοδος του fan θα συνδεθεί με τους υφιστάμενους αεραγωγούς του εργαστηρίου και τα έξοδα σύνδεσης θα επιβαρύνουν τον προσφοροδότη.

Το σημείο 11.15  «Το σύστημα να συνοδεύεται από τα παρακάτω:

-on line internal standard kit.

-internal standard mix 100 mg/L of Li, Sc, Ge, Rh, In, Tb, Lu, Bi.

-stock tuning solution, Li, Mg, Y, Ce, Tl, Co,

10 mg/L.

-multi-element calibration standard 10 mg/L, που να περιέχει τουλάχιστον τα μέταλλα Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sn, Zn

-peristaltic pump tubing for istd (flared end, 2 stopper, id 0,19 mm)

-peristaltic pump tubing for sample (flared end)

-peristaltic pump tubing for drain (frared end)

-connectors for plasma gas and aux. gas

-sample tubing

-plug for cross joint

-nut for cross joint

-front and back ferrule for cross joint

-sample probe»

…/5

-5-

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

Το σύστημα να συνοδεύεται από τα παρακάτω:

-multi-element calibration standard 10 mg/L

-internal standard mix 100 mg/L

-stock tuning solution 10 mg/L.

Να καλύπτονται όλα τα εύρη μαζών.

-on line internal standard kit.

-peristaltic pump tubing for istd (flared end, 2 stopper, id 0,19 mm)

-peristaltic pump tubing for sample (flared end)

-peristaltic pump tubing for drain (flared end)

-connectors for plasma gas and aux. gas

-sample tubing

-plug for cross joint

-nut for cross joint

-front and back ferrule for cross joint

-sample probe

-----	Στις Τεχνικές Προδιαγραφές της προσφοράς προστίθεται η προδιαγραφή 11.16 που είναι προαιρετική και δεν θα συμπεριληφθεί στην τελική αξιολόγηση της τιμής του μηχανήματος.

Δρ. Στέλιος Γιαννόπουλος

για Διευθύντρια

Γενικού Χημείου του Κράτους

ΕΧ/ΝΔ

| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση - Προσφορά | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | του συστήματος. |  |  |  |
| 11.12 | Να δοθούν εγχειρίδια χρήσης (installation, operation and service) και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα, μικροανταλλακτικά και σειρά απαραίτητων εργαλείων. |  |  |  |
| 11.13 | Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζεται από UPS για τουλάχιστον 30 min σε περίπτωση απώλειας του ηλεκτρικού ρεύματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 11.14 | Κατά την εγκατάσταση του οργάνου και πριν την τελική παράδοσή του να πραγματοποιηθεί έλεγχος καλής λειτουργίας του σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. |  |  |  |
| 11.15 | Το σύστημα να συνοδεύεται από τα παρακάτω: -on line internal standard kit. -internal standard mix 100 mg/L of Li, Sc, Ge, Rh, In, Tb, Lu, Bi. -stock tuning solution, Li, Mg, Y, Ce, Tl, Co, 10 mg/L. -multi-element calibration standard 10 mg/L, που να περιέχει τουλάχιστον τα μέταλλα Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sn, Zn -peristaltic pump tubing for istd (flared end, 2 stopper, id 0,19 mm) -peristaltic pump tubing for sample (flared end) -peristaltic pump tubing for drain (frared end) -connectors for plasma gas and aux. gas -sample tubing -plug for cross joint -nut for cross joint -front and back ferrule for cross joint -sample probe | ΝΑΙ |  |  |
| 11.16 | Laser ablation system UP-213. (Η τιμή που θα δοθεί να είναι δεσμευτική για 2 χρόνια). | Optional |  |  |