ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση

Μηχανήματος: Φασματοφώτομετρο Μάζας με Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα Αργού

(ICP-MS)

ΤΟΜΟΣ Γ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Aριθμός  Διαγωνισμού:  13.25.05.2013.21

Τόμος Γ_Προμήθειες_Ιανουάριος_2011

## ΕΝΤΥΠΟ 14 41

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### 1. Ζητούμενο προϊόν (1): Φασματοφωτόμετρο Μάζας με Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα Αργού (ICP-MS)

| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση - Προσφορά | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 1.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| 1.2 | Κατασκευαστής – Μοντέλο | Να δηλωθεί |  |  |
| 1.3 | Πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα Φασματοφωτομέτρου Μάζας με επαγωγικά συζευγμένο Πλάσμα Αργού (ICP-MS) για την πραγματοποίηση αναλύσεων προσδιορισμού χαμηλών συγκεντρώσεων χημικών στοιχείων σε δείγματα τροφίμων, παιδικών τροφών, νερών, αέρα κ.α. Θα πρέπει να ικανοποιούνται τα νομοθετικά όρια του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1881/2006 για τον προσδιορισμό των βαρέων μετάλλων στα τρόφιμα κ.α. καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά επιδόσεων των μεθόδων βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 333/2007. Το σύστημα θα αποτελείται από: Σύστημα εισαγωγής δείγματος Γεννήτρια RF στερεάς κατάστασης και λύχνο πλάσματος Σύστημα σύνδεσης πλάσματος φασματοφωτομέτρου (Plasma / MS Interface) Σύστημα αντλιών κενού Σύστημα εστίασης ιόντων και ελαχιστοποίησης πολυατομικών παρεμβολών Τετραπολικό αναλυτή μάζας και ανιχνευτή Κατάλληλο λογισμικό για τον έλεγχο του συστήματος και την επεξεργασία των δεδομένων Αυτόματο δειγματολήπτη πλήρως ελεγχόμενο από το λογισμικό. Το Σύστημα θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις και να αποδειχθούν με την παραλαβή του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |  |  |  |
| 2.1 | Να διαθέτει κυκλωνικό (cyclonic) θάλαμο ψεκασμού (spray chamber) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Να διαθέτει ομόκεντρο θάλαμο εκνέφωσης (concentric nebulizer) από Quartz ή PFA ψυχόμενο με σύστημα “Peltier” (Peltier cooler) ελεγχόμενο από το λογισμικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Σύστημα εισαγωγής κατάλληλο για HF διαλύτες με τα απαραίτητα παρελκόμενα συμπεριλαμβανομένου set κώνων από πλατίνα (Pt). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Σύστημα εισαγωγής κατάλληλο για οργανικούς διαλύτες με τα απαραίτητα παρελκόμενα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Να διαθέτει περισταλτική αντλία τουλάχιστον τριών (3) καναλιών για προγραμματιζόμενη εισαγωγή του δείγματος. Η αντλία να είναι πλήρως ελεγχόμενη από τον υπολογιστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Το όλο σύστημα εισαγωγής δείγματος (nebulizer & spray chamber) όπως επίσης και η περισταλτική αντλία να είναι τοποθετημένα εξωτερικά ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση από τον χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ RF KAI ΛΥΧΝΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ |  |  |  |
| 3.1 | Να διαθέτει γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων (RF) στερεάς κατάστασης, συχνότητας περίπου 27MHz, πλήρως ελεγχόμενη από τον Η/Υ. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Να διαθέτει λύχνο (torch) από χαλαζία (quartz), αυτοευθυγραμμιζόμενο (self aligning) ή με δυνατότητα ρύθμισης, με εσωτερικό εγχυτή από χαλαζία (quartz) διαμέτρου τουλάχιστον 2,0 mm, με δυνατότητα χρήσης εγχυτή και άλλης διαμέτρου. Να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών λύχνων από άλλο υλικό με αντοχή σε υδροφθόριο (HF) και οργανικούς διαλύτες. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Να υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας με την τεχνική του “ψυχρού πλάσματος” και να επιτρέπεται η εναλλαγή από κανονική λειτουργία σε λειτουργία “ψυχρού πλάσματος” κατά τη διάρκεια της ανάλυσης μέσω του λογισμικού. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Κατάλληλο σύστημα ψύξης ελεγχόμενο από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. | NAI |  |  |
| 4 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ – ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ (PLASMA/MS INTERFACE). |  |  |  |
| 4.1 | To σύστημα σύνδεσης να μπορεί να απομονώνεται (slide valve) ώστε να εξασφαλίζεται η συντήρηση των κώνων χωρίς να εισέρχεται αέρας. | NAI |  |  |
| 4.2 | Οι κώνοι (sampler και skimmer) να αντικαθίστανται γρήγορα από το χρήστη χωρίς διακοπή του κενού. Να δοθούν στοιχεία. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | Να διαθέτει ένα βασικό σετ δύο (2) κώνων από Ni το οποίο να αποτελείται από έναν sampler κώνο και από έναν skimmer κώνο. Να δηλωθούν οι διάμετροι των κώνων του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΟΥ |  |  |  |
| 5.1 | 3 σταδίων διαφορικό κενό που επιτυγχάνει τελικό κενό λειτουργίας στον αναλυτή μάζας . | περίπου 10-6 mbar. |  |  |
| 5.2 | To σύστημα κενού να είναι εύκολα προσβάσιμο από το χρήστη και να ελέγχεται πλήρως από το λογισμικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 | Σε περιπτώσεις προβλημάτων τροφοδοσίας να παραμένει το κενό στο χώρο ανάλυσης, | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4 | Η εξωτερική rotary vacuum pump να διαθέτει φίλτρα στην εξοδό της για την αποφυγή αναθυμιάσεων λαδιού κ. α. οσμών, στο χώρο του εργαστηρίου. Να δοθούν στοιχεία για τη συντήρησή της π.χ. χρόνος αλλαγής λαδιού και φίλτρων. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΥΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ |  |  |  |
| 6.1 | Το σύστημα εστίασης ιόντων να αποτελείται από ηλεκτροστατικά ελάσματα – “φακοί” το οποίο με εφαρμογή δυναμικού να επιτρέπει τη μέγιστη απομάκρυνση φωτονίων και ουδέτερα φορτισμένων σωματιδίων με τον μικρότερο θόρυβο υποβάθρου. Να δηλωθεί το υπόβαθρο του συστήματος. | NAI |  |  |
| 6.2 | Να απαιτείται η ελάχιστη δυνατή συντήρηση στο σύστημα φακών και να μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | Να διαθέτει κυψελίδα συγκρούσεων/αντιδράσεων (collision/reaction cell) για την ελαχιστοποίηση των πολυατομικών παρεμβολών σχεδιασμένη ώστε να λειτουργεί σε διάφορα αέρια όπως He,H2,O2, κ.α. Να διαθέτει δύο ελεγκτές αερίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 | Να μην χρειάζονται αναλώσιμα ούτε συντήρηση της κυψελίδας. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5 | Πλήρης έλεγχος και ρύθμιση της κυψελίδας από το λογισμικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΑΖΑΣ |  |  |  |
| 7.1 | Σταθερότητα μάζας . | τουλάχιστον 0.05 amu/ 8 hours. |  |  |
| 7.2 | Nα καλύπτεται η περιοχή μαζών . | τουλάχιστον από 4 έως 285 amu. |  |  |
| 7.3 | Υπόβαθρο (Βackground) . | < 1 cps |  |  |
| 7.4 | Σταθερότητα (long term) Σταθερότητα (short term) | < 4 % RSD < 3 % RSD. |  |  |
| 7.5 | Όρια ανίχνευσης (ppt). Nα αποδειχθούν στην παράδοση | Be (9) < 0.5, In (115), < 0,1 Bi (209) < 0.1 |  |  |
| 8 | ANIXNEYTHΣ ΙΟΝΤΩΝ |  |  |  |
| 8.1 | Ο ανιχνευτής να έχει γραμμική δυναμική περιοχή ανάλυσης τουλάχιστον εννέα (9) τάξεων μεγέθους. | τουλάχιστον εννέα (9) τάξεων μεγέθους. |  |  |
| 9 | Η/Υ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |  |  |
| 9.1 | Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής Η/Υ να είναι τελευταίας έκδοσης με συμβατό λειτουργικό windows 7 ή ΧΡ ή/και νεότερο και να ελέγχει πλήρως και να προγραμματίζει όλο το σύστημα και τις επιμέρους μονάδες του, όπως περιγράφηκαν παραπάνω. | NAI |  |  |
| 9.2 | Να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή κατάλληλο να διαχειρίζεται το λογισμικό και να περιλαμβάνει: Επεξεργαστή (CPU) i5 ή/και νεότερο, 4 GB RAM minimum supporting RAIDO 2X 1TB, σκληρό δίσκο, DVD/CD ROM, Multiburner DVD 20’’ έγχρωμη επίπεδη οθόνη WIDE TFT 3ms Κάρτα γραφικών 3D με ελάχιστη RAM 512 MB Συμβατό με το δίκτυο (Network) Switch Ethernet, 10/100, 8 port Πληκτρολόγιο και οπτικό ποντίκι Εκτυπωτής τύπου Laser, υψηλής ανάλυσης, χαμηλού κόστους τύπωσης με αυτόματη δυνατότητα τύπωσης διπλής όψεως | ΝΑΙ |  |  |
| 9.3 | Το όλο σύστημα να εξασφαλίζει λειτουργία σύμφωνη με τις αρχές του GLP και να είναι εντάξιμο σε σύστημα ποιότητας ISO 9001:2000. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4 | Να διαθέτει ενισχυμένο λογισμικό που να προγραμματίζει και να ελέγχει αυτόματα όλες τις επιμέρους μονάδες όπως περισταλτική αντλία, nebulizer & spray chamber κ.λ.π. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ |  |  |  |
| 10.1 | Να διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη τουλάχιστον 240 θέσεων με τις αντίστοιχες βάσεις στήριξης δειγμάτων (sample racks) για φιαλίδια δειγματοληψίας . | τουλάχιστον 14 ml και 30 ml . |  |  |
| 10.2 | Ο αυτόματος δειγματολήπτης να διαθέτει το κατάλληλο κάλυμμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3 | Να συνοδεύεται από εξάρτημα γρήγορης εισαγωγής του δείγματος, ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος ανάλυσης και να εξαλείφονται τα φαινόμενα μνήμης. Να δοθούν στοιχεία. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4 | Να συνοδεύεται από 2000 φιαλίδια δειγματοληψίας των 14 ml και 500 φιαλίδια δειγματοληψίας των 30 ml με τα πώματα τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |
| 11.1 | Σύστημα εναλλαγής αερίων 4 φιαλών Αr, 4 φιάλες Ar κατάλληλης καθαρότητας για αυτονομία τουλάχιστον 32 ώρες και φιάλη He . Nα περιληφθούν μειωτήρες, ρυθμιστές, σωληνώσεις και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Το εργαστήριο θα παρέχει μόνο φιάλες αερίων. | NAI |  |  |
| 11.2 | Κατάλληλο Σύστημα Απαγωγού. | ΝΑΙ |  |  |
| 11.3 | Να υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης και σύνδεσης με συστήματα χρωματογραφίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 11.4 | Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα laser ablation system UP -213. | ΝΑΙ |  |  |
| 11.5 | Τα σύστημα να ψύχεται με chiller που θα συμπεριλαμβάνεται στο σύστημα και όχι με το νερό του δικτύου. |  |  |  |
| 11.6 | Να είναι δυνατή η επεξεργασία παλιών δεδομένων από άλλο υπολογιστή του τοπικού δικτύου ενόσω το σύστημα τρέχει καινούριο πρόγραμμα αναλύσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 11.7 | Το σύστημα να παραδοθεί πλήρες, περιλαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και αναλώσιμα που χρειάζονται για την εγκατάσταση και ολοκλήρωση της παραλαβής. | ΝΑΙ |  |  |
| 11.8 | Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος να εγκαταστήσει το σύστημα και να εκτελέσει τους ανάλογους ελέγχους των προδιαγραφών για την ολοκλήρωση της παραλαβής. | ΝΑΙ |  |  |
| 11.9 | Η εγκατάσταση και η εκπαίδευση των χρηστών πρέπει να γίνει από εκπαιδευμένο ειδικό της προμηθεύτριας εταιρίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 11.10 | Να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα συστήματα ασφαλείας για την προστασία του χρήστη και του οργάνου που ελέγχουν το ρεύμα τροφοδοσίας, την πίεση και τη θερμοκρασία του νερού ψύξης. | ΝΑΙ |  |  |
| 11.11 | Το σύστημα θα πρέπει να προστατεύει τον χειριστή από οποιαδήποτε υπεριώδη ή υψηλής συχνότητας ακτινοβολία κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων και της λειτουργίας του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 11.12 | Να δοθούν εγχειρίδια χρήσης (installation, operation and service) και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα, μικροανταλλακτικά και σειρά απαραίτητων εργαλείων. | ΝΑΙ |  |  |
| 11.13 | Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζεται από UPS για τουλάχιστον 30 min σε περίπτωση απώλειας του ηλεκτρικού ρεύματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 11.14 | Κατά την εγκατάσταση του οργάνου και πριν την τελική παράδοσή του να πραγματοποιηθεί έλεγχος καλής λειτουργίας του σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |
| 11.15 | Το σύστημα να συνοδεύεται από τα παρακάτω: -on line internal standard kit. -internal standard mix 100 mg/L of Li, Sc, Ge, Rh, In, Tb, Lu, Bi. -stock tuning solution, Li, Mg, Y, Ce, Tl, Co, 10 mg/L. -multi-element calibration standard 10 mg/L, που να περιέχει τουλάχιστον τα μέταλλα Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sn, Zn -peristaltic pump tubing for istd (flared end, 2 stopper, id 0,19 mm) -peristaltic pump tubing for sample (flared end) -peristaltic pump tubing for drain (frared end) -connectors for plasma gas and aux. gas -sample tubing -plug for cross joint -nut for cross joint -front and back ferrule for cross joint -sample probe | ΝΑΙ |  |  |