ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση

Μηχανημάτων: High Performance Liquid Chromatography with Photodiode Array Detector

(HPLC/PDA)

Aριθμός  Διαγωνισμού:  13.25.05.2013.19

ΤΟΜΟΣ Γ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τόμος Γ_Προμήθειες_Ιανουάριος_2013

## ΕΝΤΥΠΟ 14 41

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### 1. Ζητούμενο προϊόν (2): ___High Performance Liquid Chromatography for the separation, identification and quantification of different compounds using normal and reverse phase columns together with a Photodiode Array Detector.

| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση - Προσφορά | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|  | Αριθμός μονάδων | 2 |  |  |
|  | Κατασκευαστής – Μοντέλο |  |  |  |
| κ.λπ. |  |  |  |  |
|  | ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|  | Modular type with future expansion capability with different detectors | yes |  |  |
|  | Full control and data acquisition by PC | yes |  |  |
| 3 | SYSTEM CONTROLLER | yes |  |  |
| 3.1 | Suitable system controller, able to control units ie pumps, auto sampler, column oven, detectors, | yes |  |  |
| 3.2 | Software to facilitate QA measurements automatically namely resolution, theoretical plates, symmetry factors Detection limit Quantitation limit Reproducibility Resolution Selectivity or peak purity Capacity factor Reproducibility %SD Precision %RSD | yes |  |  |
| 3,3 | Power supply voltage | 230V |  |  |
| 4 | SOLVENT DELIVERY SYSTEM (PUMPS) | yes |  |  |
| 4.1 | Number of solvents | minimum 4 |  |  |
| 4.2 | Solvent Degas system with vacuum | Minimum 4 channels |  |  |
| 4.3 | Plunger rinsing mechanism | yes |  |  |
| 4.4 | Flow rate range and increments | 0.01-10ml/min with 0.01ml/min increments or better |  |  |
| 4.5 | Flow rate accuracy – | within +/- 1-2% |  |  |
| 4.6 | Flow rate precision: | within +/- 0,3% |  |  |
| 4.7 | Maximum operating pressure | At least 5000 psi |  |  |
| 4.8 | Composition Range and increments | increments 0.0-100.0% in 0.1% increments |  |  |
| 4.9 | Gradient elution modes of low pressure or high pressure, control available from system controller settable concentration range 0-100% (0.1% steps) using various gradient profiles, including liner, step gradient, non linear, parabolic and hyperbolic. | Yes |  |  |
| 4.10 | concentration setting accuracy | +/-1 - +/-2% |  |  |
| 4.11 | Power supply voltage: 230V | yes |  |  |
| 5 | DETECTOR (UV/VIS) Photodiode Array Detector | yes |  |  |
| 5.1 | Wavelength range | 190 -700nm |  |  |
| 5.2 | Light source lamp: Appropriate lamp for the 190 -700nm wavelength window | yes |  |  |
| 5.3 | Wavelength accuracy | +/- 1nm |  |  |
| 5.4 | Spectral band width: | 1.4 nm or lower |  |  |
| 5.5 | Length of light cell: | approx 10mm |  |  |
| 5.6 | Internal volume: | 8-14μl |  |  |
| 5.7 | Cell pressure: | 70 bar or more |  |  |
| 5.8 | Power supply voltage: | 230V |  |  |
| 6 | INJECTOR (Automatic sample injector) | yes |  |  |
| 6.1 | Method: variable amount sample injection | yes |  |  |
| 6.2 | Range of injector volume | Up to 2000 μl |  |  |
| 6.3 | Number of samples: | At least 99 |  |  |
| 6.4 | Sample vials: | 1-2ml up to 4ml |  |  |
| 6.5 | Power supply voltage: | 230V |  |  |
| 6.6 | Injection Volume Accuracy | +/- 2% |  |  |
| 6.7 | Sample cooler/heater | 4oC-40oC |  |  |
| 7 | COLUMN OVEN | yes |  |  |
| 7.1 | Temperature setting range: | Ambient -10 oC or 4oC to 65 oC in steps of 1oC |  |  |
| 7.2 | Temperature controller for heating and cooling | yes |  |  |
| 7.3 | Power supply voltage:230V | 230V |  |  |
| 8 | CHROMATOGRAPHY DATA |  |  |  |
| 8 | DATA PROCESSOR/PC AND SOFTWARE AND PRINTER | yes |  |  |
| 8.1 | Data processor operating system for full system control of the hardware with double hard disk, data acquisition, storage, retrieval, processing, reprocessing manipulation and others. The PC should be with Microsoft Windows 7 or XP with a recent operating system. Processor (CPU) i7,4GB RAM minimum supporting RAIDO 2X 1TB, double hard disk (main and mirror disk), DVD/CDROM, Multiburner DVD 20”colour wide TFT flat screen 3ms 3D Graphic card with minimum 512MB RAM Network compatible Switch Ethernet 10/100, 8-port Keyboard and optical mouse Colour Inkjet printer, high resolution, low colour printing cost (<1.2 cents per page) | yes |  |  |
| 9 | ACCESSORIES and OTHER REQUIREMENTS |  |  |  |
| 9.1 | System should be supplied complete including all necessary accessories and consumables needed for installation and system checkout | yes |  |  |
| 9.2 | Supplier is responsible to install the system and perform checkout specifications. Installation and users training must be done by a trained specialist | yes |  |  |
| 9.3 | A list of consumables and accessories should be provided. It must be clarified which consumables are covered by the maintenance contract | yes |  |  |
| 9.4 | 1000 2ml-screw neck vials with screw caps and septa (silicone/PTFE) | yes |  |  |
| 9.5 | 3 columns C18 (3.9mm x 150mm with 4μm) | yes |  |  |
| 10 | UPS system | yes |  |  |
| 11 | WARRANTY and SERVICE | yes |  |  |
| 11.1 | 12 months warranty minimum | Yes |  |  |
| 11.2 | Full onsite operational training (hardware and software) including interpretation, by trained and experienced personnel (an official certificate from the company, which produces the HPLC systems, demonstrating the HPLC training they had, must be provided with the offer as well as evidence of service training. (service training certificate by the manufacturer). Service training to be provided by supplier on site. | yes |  |  |
| 11.3 | Service and Operators Manuals to be supplied with the instrument | yes |  |  |
| 11.4 | The tender to include undertaking of the removal and relocation and installation of all parts of the instrument, should this become necessary in the future | yes |  |  |
| 11.5 | In case of power loss or lack of mobile phase, the system must stop safely in order to prevent damage to the system. | yes |  |  |

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  - Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.

  - Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ή «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

  - Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι και οι Προσφορές που δεν καλύπτουν τέτοιες απαιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

  - Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα που είτε είναι το συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρει είτε έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

  - Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων, που κατά την κρίση του Προσφέροντα τεκμηριώνουν τα δηλούμενα στον Πίνακα Στοιχεία. Οι παραπομπές πρέπει να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.), ενώ αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή την αναφορά θα υπογραμμίζεται το σημείο τεκμηρίωσης και θα σημειώνεται η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα στην οποία καταγράφεται το ζητούμενο χαρακτηριστικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Η στήλη «Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές» ή «Απαιτήσεις – Προδιαγραφές» συμπληρώνεται κατά περίπτωση και περιλαμβάνει συγκεντρωμένες τις απαιτήσεις, τόσο σε ότι αφορά στις ποσότητες και το είδος των ζητούμενων προϊόντων ή υπηρεσιών όσο και σε ότι αφορά τα ειδικά χαρακτηριστικά ή απαιτήσεις ή προδιαγραφές που αυτά/ές πρέπει να πληρούν. Στη στήλη «Απαίτηση» συμπληρώνεται είτε η λέξη «ΝΑΙ» που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί απόλυτη συμμόρφωση. Είναι δυνατό η στήλη «Απαίτηση» να περιλαμβάνει αριθμό με την ένδειξη «>» ή «<» ή «≥» ή «≤» ενώ επιτρέπεται και να μην είναι συμπληρωμένη για κάποιο χαρακτηριστικό ή προδιαγραφή, σε περίπτωση που αυτό το χαρακτηριστικό ή η προδιαγραφή δεν είναι υποχρεωτικό αλλά προαιρετικό και αξιολογούμενο. Σε περίπτωση που ως κριτήριο ανάθεσης έχει επιλεγεί η χαμηλότερη τιμή, στις τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να ζητούνται μόνο τα απαραίτητα (υποχρεωτικά) χαρακτηριστικά – προδιαγραφές του προϊόντος ή οι απαραίτητες απαιτήσεις – προδιαγραφές των υπηρεσιών.